Број: 6279/5-1

Датум: 17.07.2017.год.

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – систем за компијутерску радиографију, робот снимач, ЈН ОП 39Д/17 даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересовано лице је тражило додатно појашњење у вези са предметном јавном набавком у виду следећег питања:**

Питање 1:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste za partiju br. 1 sledće min. tehničke karakteristike:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 | Обрада слике у аквизицији: најмање 20 бита |
| 1.7 | Обрада слике излазна мајмање 16 бита |
| 1.8 | Касета са могућношћу записа демографских података пацијената |

Ovako definisanim parametrima ograničili ste konkurenciju na samo jednog proizvođača.

Molimo Vas da izmenite Vašu konkursnu dokumentaciju u smislu da na nju može odgovoriti više od jednog proizvođača, pri čemu se funkcionalnost traženog sistema neće sa aspekta primene promeniti.

Predlog izmene:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 | Обрада слике у аквизицији: најмање 16 бита |
| 1.7 | Обрада слике излазна мајмање 12 бита |
| 1.8 | Касета са могућношћу записа демографских података пацијената или очитавања путем бар код читача |

**Одговор Наручиоца**: за наручиоца није прихватљво да врши измене минималних карактеристика за тражено добро, јер су тражене техничке карактеристике минималне особине које добро треба да поседује, односно наручилац ће прихватити добро са бољим техничким карактеристикама од тражених.

Смањивање параметара улазне односно излазне аквизиције за неручиоца није прихватљиво јер би тиме довело до смањења квалитета – контрастности радиографија, што није у интересу наручиоца.

Техника уношења података о пацијенту ние прецизирана захтевом наручиоца, тако да су прихватљива сва техничка решења која обезбеђују везивање касете за демографске податке пацијента све до изласка дигиталног филма или архивирања на PACS систему

Питање 2:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste za partiju br. 1 sledeće min. tehničke karakteristike:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.15. | Касете високе резолуције (10 piksela/mm) за стандардну радиографију 24x30cm :10 комада |
| 1.16 | Касете високе резолуције (10 piksela/mm) за стандардну радиографију 35x45cm :10 комада |

Da li se radi o štamparskoj grešci ili je ukupan broj kaseta koji se zahteva ovom javnom nabavkom 40,  
tj 20 kaseta po jednom CR sistemu?

Одговор Наручиоца: Укупан број потребних касета је 20

Питање 3:

Vašom konkursnom dokumentacijom ste pod partijom br. 3 definisali pod stavkama 1.12. , 1.13. , 1.14. i 1.15. delove PC računara. Da li ostale komponente PC računara nabavlja naručilac ili ga mora ponuditi ponuđač?

Одговор Наручиоца: Понуђач треба да понуди рачунар са компонентама : Процесор најмање 2.0 GHz, хард диска минимум 100GB, RAM меморија минимум 4 Gb, CD/DVD резач, тастатура, миш Овај захтев постаје ставка 3.12 а ставка 3.13 ће бити Стандардни монитор најмање 19" или интегрисани најмање 15"

Питање 4:

Vašom konkursnom dokumentacijom ste definisali pod tačkom 3.1.4. sledeće:

*2. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у промет производа који је предмет јавне набавке, 30 дана дуже од дана отварања понуда.*

*У случају да решење АЛИМС-а не гласи на име понуђача, потребно је доставити писмо о ауторизацији издато од стране произвођача или други доказ који обезбеђује следљивост између произвођача и понуђача.*

*Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, односно не подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012), понуђач је у обавези да достави изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу на сопственом меморандуму или доказ издат од Агенције за лекове и медицинска средства да предмет набавке не подлеже регистрацији.*

Naša pitanja se odnose na sledeće:

2.1.) Saglasno Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima nosilac dozvole Rešenja ALIMS-a poseduje mogućnost prometovanja a ne proizvođač. Molimo Vas da svoju formulaciju izmenite i usaglasite sa zakonskim normama te da Vaša formulacija glasi:

*"У случају да решење АЛИМС-а не гласи на име понуђача, потребно је доставити писмо о ауторизацији издато од стране носиоца дозволе Решења АЛИМС-а  који обезбеђује следљивост између произвођача и понуђача.*

Одговор Наручиоца:наручилац ће изменити конкурсну документацију

2.2.) Vaša formulacija o dostavljanju izjave ponuđača pod punom krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću ukoliko ponuđeno sredstvo ne podleže registraciji

je u suprotnosti sa važećim Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima RS. Naime jedina ovlašćena institucija koja odlučuje da li je neko ponuđeno sredstvo medicinsko sredstvo ili ne jeste Agencija za lekove i medicinska sredstva te Vas molimo da Vašu formulaciju izmenite i usaglasite sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Predlog izmene:

*Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, односно не подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије, број 30/2010 и 107/2012), понуђач је у обавези да достави доказ издат од Агенције за лекове и медицинска средства да предмет набавке не подлеже регистрацији.*

Одговор Наручиоца:наручилац ће изменити конкурсну документацију

У складу са наведеним одговорима наручилац ће изменити конкурсну документацију и објавити пречишћен текст конкурсне документације

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН ОП 39Д/17