Број: 3203/5-2

Датум: 04.09.2017. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара - **Центрифуга са хлађењем, ЈН OП 48Д/17**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. Према Вашем појашњењу конкурсне документације од 31.08.2017. на постављено питање

Да ли је одговарајуће понудити центрифугу са хлађењем у опсегу -10°Ц до + 40°Ц , са свим осталим карактеристикама које одговарају траженом

Одговорено је да таква центрифуга не би одговарала потребама наручиоца јер тражена температура -20°Ц до + 40°Ц “захтева јачи компресор И омогућава брже хлађење узорака”.

молим вас да размотрите следеће:

У ставкама минималних техничких карактеристика већ је тражено да центрифуга има pre cooling/stand still хлађење што подразумева да је центрифуга већ охлађена на одређену температуру И спремна да прими узорке, па јачина компресора у овом случају нема никаквог утицаја на брзину хлађења узорка, како је у одговору наведено.

Такође, овако дефинисане техничке карактеристике са додатним условима фаворизују само једног понуђача што је директно у супротности са Чл 10. И 12. ЗЈН Начела о обезбеђивању конкуренције И једнакости понуђача.

**Одговор наручиоца:**

Наручилац је у конкурсној документацији и спецификацији поставио минималне услове и карактеристике а све према потребама КБ Центра. Тражене карактеристике има центрифуга која ради у Имунолошкој лабораторији КБЦ-а више од 20 година, те смо становишта да свакако нису презахтевне. Јачи компресор брже постиже задату температуру у сличају када нема времена за pree cooling из разлога хитности.

Утврђено је да постоји више произвођача који поседују тражену карактеристику.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 48Д/17