Број: 8442/5-1

Датум: 19.10.2017. године

На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара - Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама**, ЈН OП 57Д/17**, даје

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Заинтересованo лицe je тражилo појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуда и то:**

1. Молимо вас да појасните које компоненте треба да садржи Индефлатор сет?

**Одговор наручиоца:**

Сет треба да садржи индефлатор који може да издржи Маx притисак до 35 Атм + торкер+уводник коронарне жице и y наставак.

1. Да ли је наручиоцу неопходано да у раду користи индефлаторе различитог притиска: нпр. од 25, 30, или 35 атмосфера или сваки индефлатор мора да издржи максималан притисак од 35 атмосфера?

**Одговор наручиоца:**

**2.** Сваки индефлатор мора да издржи максималан притисак од 35 атмосфера.

3. Молимо вас да ову партију поделите на две ставке, обзиром да су различите стопе ПДВ-а за индефлаторе и шприц.

**Одговор наручиоца:**

Наручилац ће поделити партију 9 у две ставке.

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ

ЈН ОП 57Д/17