Број:5572/5-2 Датум:15.08.2018.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15) , Наручилац врши

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – ***Кисеонички протокомери, ЈН МВ 28Д/18***

Измена и допуна конкурсне документације

1. Врши се измена спецификације

Спецификација тражених добара *на странама бр. 5 и 24-25* сада гласи***:***

***„***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. BR.** | **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСИТИКЕ КИСЕОНИЧКИХ ПРОТОКОМЕРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ** | **КОЛИЧИНА** |
| 1 | Протокомери велике прецизности, брзине протока -15 или 16Л/мин  Конвенционалан принцип рада са куглицом за очитавање притиска.  Кућиште протокомера израђено од алуминијума или никлованог месинга  Квалитетни и тестирани да издрже притисак 80 бара (тестира се тело и цев протокомера), чиме се обезбеђује безбедност медицинскиг особља и пацијената ( *Понуђач треба да достави извод из каталога, технички лист са тестирања или изјаву произвођача да су понуђени протокомери (тело протокомера и сама цев) тестирани на притисак од мин 80бар и да је исти прошао тестове.)*  Протокомери протока од 15 или 16Л/мин који се прикључују директно у потрошачко место.  Компатибилни са овлаживачима гаса за дисање при инхалацији, који се ушрафљују директно у О2 протокомер. | **52 ком** |
|  | Пратећа опрема |  |
| 1. | **Овлаживачи** који морају бити аутоклавабилни, капацитета мин 200мл/мин  Овлаживачи тј бочице овлаживача морају да имају могућност да буду стерилисане на температури 134 С. | **52 ком** |
| 2. | **Силиконска вишекратна маска** за кисеоничку терапију са цревом дужине мин 2.0 м и **силиконска вишекратна канила** са цревом дужине 2.0м ( неопходно доставити важеће Решење АЛИМСА за маске и каниле) | **260ком маски/260 ком канила** |
| 3. | **Регулатор** притиска за боцу са кисеоником, који има и брзу спојку за конектовање протокомера .  Регулатор мора имати манометар који показује притисак у боци, трпи притисак из боце до 300 бара, а на брзој спојци смањује притисак на 5 бара.  (неопходно је доставити важеће Решење АЛИМСА за регулатор притиска) | **14 ком** |

1. Захтевани услови на странама 5-и 6 и 7 – 8 мењају се и сада гласе:

***„****Уз понуду обавезно је доставити и важеће Решење АЛИМСА за понуђена добра -- кисеоничке протокомере, које гласи на понуђача. Уколико Решење не гласи понуђача неопходно је доставити и уговор или други документ/овлашћење између носиоца Решења и понуђача за учешће у поступку јавне набавке ЈН МВ 28Д/18.*

*-* *неопходно доставити важеће Решење АЛИМСА за маске и каниле)*

*- неопходно је доставити важеће Решење АЛИМСА за регулатор притиска*

-*Уз понуду неопходно је доставити каталог понуђеног добра у коме су обележене све тражене техничке карактеристике као и каталошки број добра , који је идентичан са каталошким бројем из приложеног решења Алимс-а.*

*-Наручилац ће прихватити и понуду Понуђача који и на други јасан и недвосмислен начин докаже везу између понуђеног добра из каталога и оног регистрованог из приложеног решења АЛИМСА.“*

1. Наручилац исправља и техничке грешке у куцању.

***Наручилац ће објавити пречишћен текст.***

Дн:

- порталу ЈН

- сајту наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН МВ 28Д/18